Содержание

Введение...5

Глава 1. Способы регистрации лидарных сигналов большого динамического диапазона...14

1.1. Уравнение лазерной локации...14

1.2. Геометрический фактор лидара...17

1.3. Отбор фотоэлектронных умножителей, работающих в режиме счета одноэлектронных импульсов...21

1.4. Способы расширения диапазона линейной работы фотоэлектронных умножителей при регистрации лидарных сигналов...25

1.4.1. Оптико-механические методы расширения диапазона линейной работы фотоприемников...28

1.4.2. Электронные методы расширения диапазона линейной работы фотоприемников...33

1.5. Математические методы устранения искажений лидарных сигналов ..39 Выводы...43

Глава 2. Оптимизация работы каналов УФ лазерного зондирования на. Сибирской лидарной станции...44

2.1. Основы восстановления профилей озона методом дифференциального поглощения...44

2.2. Аппаратурная реализация лидара по зондированию стратосферного озона...46

2.3. Влияние аппаратурных искажений лидарных сигналов на погрешность восстановления профилей концентрации стратосферного озона...48

2.4. Программные и аппаратные способы улучшения точности регистрации лидарных сигналов...50

2.4.1. Коррекция лидарных сигналов на просчеты, обусловленные «слипанием» импульсов фотоприемников...51

2.4.2. Корректное определение фонового сигнала на конце трассы зондирования и между зондирующими импульсами...53

2.4.3. Модернизация приемо усилительного тракта озонового лидара СЛС...54

2.4.4. Автоматизация управления работой механического обтюратора...60 2.5. Модернизация УФ лидара для зондирования влажности в тропосфере

Выводы...67

Глава 3. Разработка канала зондирования облачности в дневное и ночное время на Сибирской лидарной станции...69

3.1. Схемное построение лидара для зондирования характеристик облачности...70

3.2. Регистрация сигналов от облаков в дневное и ночное время в видимом и ИК - диапазоне спектра...74

3.3. Некоторые результаты измерений характеристик облачности...76

Выводы...80

Глава 4. Разработка автоматизированного аэрозольно-температурного 'комплекса Сибирской лидарной станции...82

4.1. Основы метода восстановления стратосферного аэрозольного слоя и. температуры средней атмосферы из данных лазерного зондирования...83

4.2. Общая схема автоматизированного аэрозольно-температурного комплекса и его технические параметры...87

4.3. Сравнение компактного лидара на основе Nd:YAG лазера с ¦ аэрозольным каналом СЛС на основе лазера на парах меди...93

4.4. Автоматизация управления работой системы фотоэлектронной регистрации и оптико-механических узлов компактного лидара на основе Nd:YAG лазера...94

4.4.1. Применение электронного управления коэффициентом усиления ФЭУ для расширения диапазона линейной работы фотоприемников...96

4.4.2. Разработка автоматизированного юстировочного узла выходного зеркала для передачи лазерного излучения в атмосферу...97

4.5. Измерение вертикальных профилей температуры в диапазоне 10-75 км с помощью основного телескопа СЛС...101

4.6. Сравнение результатов лидарных наблюдений интегральных характеристик аэрозольного слоя стратосферы в Томске и Минске...103

4.7. Вертикальная структура стратосферного аэрозольного слоя по данным

стационарных и экспедиционных измерений...105

Выводы...109

Заключение...111

Литература...114

Приложения...124

Приложение 1 Акт об использовании стратосферного аэрозольного лидара

в Отделе физических проблем БНЦ СО РАН...124

Приложение 2 Программа автоматической юстировки направленности лазерного излучения на максимальную высоту зондирования...125

Введение

Актуальность проблемы. Для обнаружения климатоэкологических атмосферных изменений, для оценки степени влияния природных и антропогенных факторов на подобные изменения требуются регулярные длительные измерения параметров атмосферы. Одной из наиболее острых проблем является обнаруженное уменьшение содержания стратосферного озона в умеренных и особенно полярных широтах. Стратосферный озоновый слой, как известно, является единственным природным фильтром, который оберегает биосферу от губительной коротковолновой части ультрафиолетовой солнечной радиации. Поэтому исследование физико-химических механизмов, определяющих изменения озонового слоя, является одной из наиболее актуальных задач физики атмосферы.

Значительное влияние на радиационный режим атмосферы оказывает стратосферный аэрозольный слой (САС). Массовое содержание фонового стратосферного аэрозоля (СА) в десятки раз меньше, чем масса аэрозоля в периоды вулканического возмущения стратосферы. Так, после мощнейшего в XX в. извержения вулкана Пинатубо (июнь 1991 г.) глобальная масса H2SO4-НгО стратосферного аэрозоля оценивалась величинами от 21 до 40 Мт, в то время как для фоновых периодов оценки составляют от 0,6 до 1,2 Мт [1]. При этом стратосферная аэрозольная оптическая толща, которая рассматривается в качестве главного параметра, определяющего воздействие стратосферного аэрозольного слоя на радиационный режим атмосферы и климатические эффекты [2], оценивается на длине волны 0,55 мкм для северного полушария фоновых периодов значениями 0,004-0,007, а после извержения вулкана Пинатубо достигала значений 0,2 [1, 3]. В периоды максимального аэрозольного наполнения стратосферы прямыми измерениями регистрируются значительные радиационно-температурные эффекты — уменьшение приземной температуры на несколько десятых градуса вследствие рассеяния вулканогенным аэрозолем коротковолновой солнечной

радиации и повышение температуры на несколько градусов на высотах локализации слоя вследствие поглощения РЖ восходящей радиации Земли [4, 5].

Медленные температурные изменения могут быть обусловлены и фоновым аэрозолем при накоплении его содержания в стратосфере в результате роста промышленного производства. Гипотеза об антропогенном увеличении массы фонового СА до 5% в год была высказана на основе сравнения аэрозольного содержания в фоновые периоды 1979 и 1989-90 гг. [6]. По модельным расчетам при ежегодном увеличении антропогенного потока карбонилсульфида в стратосферу на 4,5% к 2050 г. оптическая толща СА увеличится более чем на порядок, и средняя приземная температура уменьшится на 1,5° [7]. В связи с проблемой возможных климатических последствий антропогенного увеличения мощности САС исследованиям в этой области уделяется большое внимание.

Необходимы знания о природе, источниках, характеристиках и динамике фонового СА. Кроме того, фоновый СА необходимо учитывать при модельном анализе баланса малых газовых составляющих атмосферы. О ¦ учетом того, что характеристики САС имеют географические особенности, сезонные и другие циклы изменчивости, необходимы долговременные, в больших пространственных масштабах климатологические исследования САС. При этом, используя СА как трассер динамических процессов в нижней стратосфере, возможно исследовать по широтному градиенту его распределения процессы меридиональных переносов.

Не менее актуальной является проблема уменьшения температуры верхней стратосферы и мезосферы в течение последних 20 лет. Эту тенденцию рассматривают с позиции влияния антропогенного фактора, в частности за счет увеличения содержания «парниковых» газов, участвующих в радиационном выхолаживании средней атмосферы.

Исследованию этих проблем посвящены современные международные программы и проекты, например MAP (программа «Средняя атмосфера»);

SPARC (проект «Стратосферные процессы и их роль в климате»); NDSC (проект «Сеть обнаружения стратосферных изменений»), Европейская сеть аэрозольных исследований EARLINET. Во всех этих проектах и программах определенное место занимают методы лазерного дистанционного зондирования, которые обладают большим пространственным и временным разрешением, а также рекордными концентрационными чувствительностями. Всего по данным Интернет сайта ICLAS [8] (Международная координационная группа по лазерному исследованию атмосферы) на сегодняшний день зарегистрировано 85 лидарных групп, среди которых представлена и Сибирская лидарная станция (СЛС) Института оптики атмосферы Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН). Большинство лидарных обсерваторий работают в режиме регулярных измерений, так как такой режим необходим для обнаружения эпизодических, кратковременных и долговременных атмосферных изменений, постепенно накапливающихся под действием природных и антропогенных факторов, а так же сезонных, квазидвухлетних и других циклических изменений.

На большой территория России в режиме регулярных измерений ¦ стратосферного озона, аэрозоля и температуры работает лишь Сибирская лидарная станция в г. Томске, которая начала свою работу с конца 80-х годов. Многочастотная, многоканальная Сибирская лидарная станция имеет в своем составе главный телескоп диаметром 2,2 м, который осуществляет прием сигналов из стратосферы и мезосферы, а также телескопы меньшего диаметра 0,5 и 0,3 м. Первые профили стратосферного аэрозоля были получены в 1986 году [12], в 1988 году был организован канал зондирования стратосферного озона, а в 1995 году на базе главного приемного телескопа диаметром 2,2 м был разработан канал зондирования профилей температуры в диапазоне 30-70 км. В 1996 году СЛС была включена в число уникальных экспериментальных установок России (per. № 01-64).

Требование регулярности наблюдений параметров атмосферы ставит задачи обеспечения оперативности и надежной работы лидарной техники,

для чего необходимо проведение комплексной автоматизации управления работой приемопередающих блоков лидаров. Существует также проблема обеспечения линейного режима работы систем фотоэлектронной регистрации лидарных сигналов в большом динамическом диапазоне. Для этого необходимо применять меры сокращения динамического диапазона лидарных сигналов, так как он может достигать 10-12 порядков, в то время как диапазон линейности современных счетных фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) не может превышать 5 порядков.

Учитывая все вышесказанное можно сформулировать цель и основные задачи исследования диссертационной работы.

Цель работы: модернизация каналов лазерного зондирования характеристик атмосферы на Сибирской лидарной станции для расширения числа измеряемых параметров и комплексной автоматизации управления фотоэлектронными и оптико-механическими системами лидарных приемопередатчиков.

В нашем случае под каналом лазерного зондирования мы подразумеваем лидарную систему, обеспечивающую измерение ¦ определенного параметра атмосферы: озона, аэрозоля, температуры, облачности или влажности на конкретных длинах волн.

В ходе работы выполнились следующие задачи:

• Исследование и отбор счетных фотоприемников, работающих в ультрафиолетовом, видимом и ИК - диапазонах спектра, для установки их на лидары СЛС.

« Разработка и изготовление устройств сокращения большого динамического диапазона лидарных сигналов.

• Оптимизация работы канала зондирования стратосферного озона на основе программных и аппаратных способов повышения точности измерений лидарных сигналов.

• Разработка канала по зондированию профилей влажности в тропосфере, получаемых на основе сигналов обратного комбинационного рассеяния.

• Разработка канала зондирования характеристик облачности в дневное и ночное время.

• Разработка систем фотоэлектронной регистрации лидарных сигналов и автоматизация управления работой аэрозольно-температурного комплекса на базе приемных телескопов диаметром 0.3 и 2.2 м, позволяющего одновременно получать профили' оптических характеристик стратосферного аэрозоля в диапазоне 10-30 км по обратным сигналам упругого рассеяния и профили температуры в диапазоне 10-75 км по сигналам комбинационного и упругого рассеяния.

• Разработка перевозимого варианта стратосферного аэрозольного лидара на базе приемного телескопа диаметром 0.3 м. для проведения экспедиционных измерений от средних до субполярных широт регионов Сибири с целью климатологических исследований фонового состояния стратосферного аэрозольного слоя.

На защиту выносятся:

1. Способ электронного управления коэффициентом усиления ФЭУ, работающего в режиме счета фотонов, путем подачи управляющих импульсов на фотокатод или первые диноды в зависимости от его конструктивных особенностей и устройства его реализующие, которые позволяют на практике расширить диапазон линейности ФЭУ до пяти порядков.

2. Лидар для зондирования перистой облачности, работающий в режиме счета одноэлектронных импульсов в ближнем ИК диапазоне спектра, обеспечивающий оперативное получение лидарных сигналов с временным

разрешением (до 3-х секунд) в дневное и ночное время даже при наличии нижележащих облаков с оптической толщей не более 0.3.

3. Программные и аппаратные способы повышения точности измерений лидарных сигналов за счет корректного определения фона и обеспечения линейной работы ФЭУ, а также коррекции сигналов на просчеты фотоприемников, позволяющие расширить высотный диапазон получения физически достоверной информации о стратосферном озоне с 15-35 км до 10-45 км.

4. Компактный перевозимый макет аэрозольного лидара и полученные с его помощью результаты экспедиционных измерений характеристик стратосферного аэрозольного слоя в разных регионах Сибири от средних до субполярных широт.

Научная новизна работы

• Получен многолетний ряд данных наблюдений за динамикой вертикального распределения озона, аэрозоля и температуры в условиях возмущения стратосферы мощным вулканическим извержением и в фоновых условиях длительного вулканически спокойного периода.

• Разработанная оптико-электронная система одновременной регистрации лидарных сигналов обратного упругого молекулярного рассеяния на длине волны 532 нм в высотном диапазоне 30-75 км и обратного комбинационного рассеяния от молекулярного азота на длине волны 607 нм в высотном диапазоне 10-30 км позволяет одновременно получать из данных лазерного зондирования непрерывный профиль температуры в высотном диапазоне 10-75 км.

• Впервые проведены лидарные климатологические исследования стратосферного аэрозольного слоя от средних до субполярных широт региона Сибири, в условиях длительного вулканически спокойного периода.

Использование результатов работы.

Представленные в работе исследования выполнялись в рамках ряда международных, государственных и региональных программ, среди которых можно отметить: ГНТП России «Глобальные изменения природной среды и климата»; Российско-китайский проект «Лазерные технологии в климатоэкологическом мониторинге»; программу института оптики атмосферы СО РАН SATOR (Stratospheric and Tropospheric Ozone Research); программу Национального американского космического агентства (NASA) LITE (Lidar In-Space Technology Experiment); контракт 352654-A-Q1 с Тихоокеанской Северо-Западной лабораторией Департамента энергетики США по программе атмосферных радиационных измерений (ARM); проект «Оптические комплексные исследования физических механизмов стратосферных изменений» (№ госрегистрации 01.20.04 06059) программы СО РАН 12.3 «Физика атмосферы и окружающей среды»; Международный проект МНТЦ (№ В-1063) «Мониторинг атмосферного аэрозоля и озона в регионах СЕПТ посредством сети лидарных станций» (CIS-Li Net).

Практическая значимость работы заключается в следующем:

• В результате работы проведено исследование электронных методов расширения диапазона линейной работы фотоприемников, работающих в режиме счета одноэлектронных импульсов. Разработаны и изготовлены устройства расширения диапазона линейной работы фотоприемников в которых управление фотоэлектронными умножителями осуществляется по фотокатоду или по динодам, в зависимости от конструктивных особенностей разных типов ФЭУ.

• Комплексная автоматизация управления работой систем фотоэлектронной регистрации и процессом юстировки лидарных приемопередатчиков обеспечивает оперативный, не требующий длительных юстировок, режим измерений на СЛС.

• Разработанные устройства электронного управления коэффициентом усиления ФЭУ и автоматизации управления используются в измерительных комплексах Сибирской лидарной станции, которая работает в режиме регулярных измерений в составе сети лидарных станций СНГ (CIS-LiNet).

• Разработан лидар по зондированию параметров облачности, который позволяет регистрировать лидарные сигналы в режиме счета одноэлектронных импульсов в дневное и ночное время с большим временным (до 3 сек.) и пространственным разрешением.

Достоверность результатов работы обеспечивается проработкой методических вопросов получения и регистрации лидарных сигналов; использованием апробированных, развиваемых в ИОА СО РАН методик обработки лидарных сигналов; статистической обеспеченностью экспериментальных данных. Полученные результаты согласуются с результатами измерений лидарной станции Института физики НАН Беларуси г. Минск, и других ср.еднеширотных станций.

Апробация работы. Основные результаты по теме диссертации, полученные автором, опубликованы в 17 статьях в российских научных рецензируемых журналах, сборниках SPIE, ILRC и ARM, докладывались на: I, II, III, IV, V,

VI, VII Межреспубликанских симпозиумах "Оптика атмосферы и океана" (Томск, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2000 гг.); III Сибирском совещании по климатоэкологическому мониторингу (Томск, 1999 г); VIII, IX и XI Международных симпозиумах по оптике атмосферы и океана и атмосферной физике (Иркутск 2001г., Томск 2002 г. и Томск 2004 г.); I и III международной школе молодых ученых и специалистов «Физика окружающей среды» (Томск, 1999 и 2002 г.); 9 Рабочем совещании по атмосферным радиационным измерениям (Туксон, Аризона, США 1998 г.);

VII, VIII , IX и XI Рабочей группе «Аэрозоли Сибири» (Томск 2000, 2001,

2002 и 2004 г.г.); I и II Международной конференции «Окружающая среда и экология Сибири, Дальнего Востока и Арктики» (Томск, 2001 и 2003г.); VII Российско-китайском симпозиуме по лазерной физике и лазерным технологиям (Томск, 2004 г.); 22 Международной конференции по лазерному зондированию (ILRC) в Матера, (Италия 2004 г.); Международной конференции по оптическим технологиям для исследований атмосферы, океана и окружающей среды (Пекин, Китай 2004 г.).

Личный вклад Представленные в данной работе результаты исследований были получены при непосредственном участии автора в осуществлении регулярных лидарных наблюдений озона, аэрозоля и температуры. Автором осуществлена разработка и запуск устройств сокращения большого динамического диапазона, проведена комплексная автоматизация приемопередающего тракта аэрозольно-температурного комплекса СЛС, которая представляет собой разработку устройств управления работой фотоэлектронной регистрации и процессом юстировки лидарных приемопередатчиков, написание программ, управляющих ¦ работой приемопередающего тракта лидара. Автор активно принимал участие в экспедиционных измерениях, проводимых в регионах Сибири (Омск, Сургут, Норильск, Байкал). Работа не могла быть выполнена без помощи коллектива сотрудников лаборатории. Постановка задач и конкретизация направлений исследований осуществлялась чл.-кор. РАН В.В. Зуевым. Неоценимая помощь в проведении натурных исследований и обсуждении результатов была оказана автору д.ф.-м.н. А.В. Ельниковым, к.ф.-м.н. В.Д. Бурлаковым, и к.ф.-м.н. СИ. Долгим.

Структура и объем диссертации Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и приложения. Объем диссертации 128 страниц, она содержит 51 рисунок и 6 таблиц. Список используемой литературы содержит 93 наименования.

Глава 1. Способы регистрации лидарных сигналов большого динамического диапазона

1.1. Уравнение лазерной локации

Лазерное зондирование основывается на принципе световой локации, которое, по аналогии с радаром, называется лидар (аббревиатура английских слов Light Detection and Ranging). В обобщённом смысле лазер в лидаре используется как импульсный источник направленного светового излучения. В отличие от радиодиапазона в оптическом диапазоне частот из-за малости длин волн, особенно видимого и УФ-излучения, отражателями локационного сигнала являются все молекулярные и аэрозольные составляющие атмосферы, т.е., по сути дела, сама атмосфера формирует лидарный эхо-сигнал со всей трассы зондирования. Это позволяет осуществлять дистанционное лазерное зондирование весьма удаленных атмосферных объемов в любых направлениях.

Распространяясь по атмосферной трассе зондирования, лазерный импульс испытывает поглощение и рассеяние на молекулах и аэрозолях атмосферы. Часть излучения, рассеянная атмосферой назад в направлении лидарной системы, может быть собрана и сфокусирована с помощью приёмной антенны на фотодетектор, который преобразует её в электрический сигнал, пропорциональный падающему световому потоку. При этом расстояние до любого рассеивающего объёма на трассе зондирования однозначно определяется по значению временного интервала с момента посылки лазерного импульса, поскольку свет распространяется с известной скоростью. А интенсивность принятого сигнала в каждый конкретный момент времени зависит как от свойств конкретного рассеивающего объёма атмосферы, так и от характеристик всей атмосферной трассы зондирования на двойном пути от лидара до рассеивающего объёма и обратно [15].

Функциональная связь между всеми параметрами приемопередающей системы лидара и величинами потоков излучения, принимаемых с различных

расстояний при зондировании протяженных сред, описывается уравнением лазерной локации, выводы которого представлены в [9]. При зондировании атмосферы короткими лазерными импульсами, когда ги<

коэффициент пропускания приемной оптической системы, ехр

-l\a{z')dz'

прозрачность слоя атмосферы на пути от лидара до зондируемого объема и обратно, функция G(z)- геометрический фактор лидара.

В том случае, если регистрация лидарного сигнала осуществляется со спектральным смещением относительно длины волны лазерного излучения ?ц;, например, при комбинационном рассеянии, уравнение лазерного зондирования имеет вид [10]:

^Лх-тХ1л*я^л л \ I Г/. А _ . I /*/- Л.. /1 О Л

г z L о J L о

где /?f (Л^-Л^г) — объемный коэффициент комбинационного рассеяния в направлении назад для атмосферного газа с характеристичным кохмбинационным сдвигом v^ = с(Л? -Л;1).

Для наиболее характерной ситуации, когда в отражении лазерного импульса из атмосферного объема участвуют явления рэлеевского и аэрозольного рассеяния коэффициент ^(Z) = J3"(z)+j3°(z) представляет собой сумму коэффициентов, соответственно, молекулярного J3"(z) и аэрозольного fi°(z)

рассеяния в направлении назад.

Результаты вертикального распределения атмосферного аэрозоля в лазерном зондировании принято представлять в виде вертикальных

профилей отношения рассеяния R(Z), отношение суммарного объемного коэффициента обратного рассеяния к молекулярному:

Для полученных при зондировании сигналов, в нашем случае в виде числа зарегистрированных фотонов во временном интервале (стробе) N(Z), лидарное уравнение (1.1) можно записать в виде

(1.4) включающая площадь приемного телескопа, пропускание приемно-передающего тракта, энергию лазерного импульса, квантовую эффективность фото детектор а. В уравнении (1.6) неизвестными величинами являются С, T2(Z) и /?; (Z).

Квадрат прозрачности атмосферы и коэффициент обратного молекулярного рассеяния могут быть определены по моделям атмосферы [11]. Если имеются метеорологические данные, соответствующие времени лидарных измерений, то коэффициент обратного молекулярного рассеяния можно рассчитать через давление и температуру.

Аппаратная константа С определяется методом калибровки по сигналу из слоя расположенного на высоте ZK> с которой определяющим является молекулярное рассеяние. Такое предположение справедливо для высот 25-30 км, где аэрозоль в обычных условиях практически отсутствует и величина R(ZK) принимает свое минимальное значение и 1. на высоте ZK и выше вклад аэрозольного рассеяния в прозрачность атмосферы пренебрежимо мал, поэтому величины T(ZK) и P™(ZK) довольно точно определяются по моделям. При этом на высоте калибровки должна сохраняться достаточно высокая

точность регистрируемого сигнала, т.е. высокое отношение сигнал/шум (шумы ФЭУ + фоновый сигнал). Тогда калибровочная константа из (1.5) будет равна

Подставив определенную таким образом величину С в выражение (1.6), можно восстановить высотный ход отношения рассеяния из данных натурных лидарных измерений величин N(Z), N(ZK) и N^. Величина ошибки измерения отношения рассеяния имеет вид [12]

_ I N(Z) | N(ZK) { (

^[N(Z)N]2 ((N(Z)N^2 '

R{Z) ^t ^

где Z - высота; N(Z) - лидарные эхо-сигналы с трассы зондирования; N(Zk) -лидарный эхо-сигнал с трассы в точке калибровки; N,? - фоновый сигнал; К -постоянная величина, появляющаяся вследствие предположений методики обработки и оцениваемая величиной 3'(0,01) .

С ростом высоты зондирования за счет уменьшения отношения сигнал/шум ошибка измерений возрастает. В наших измерениях в зависимости от конкретной лидарной системы, в интервале высот 10-30 км ошибки находятся в пределах 3-7 %.

1.2. Геометрический фактор лидара

Для выбора параметров приемо-передающей системы лидара, в зависимости от конкретной. задачи зондирования, необходимо учитывать влияние характеристик лазерного излучения, параметров оптических систем и схемного построения лидара на величину и динамику регистрируемых эхо-сигналов. Геометрия используемых нами биаксиальных лидарных систем, в которых оси лазера и приемного телескопа разнесены на расстояние b - база лидара, иллюстрируется рисунком 1.1. Приемный телескоп для наглядности представления изображен в виде линзы с фокусным расстоянием f и радиусом г0.